Приложение 2

к тендерной  документации

«Утверждаю»

И.о. главного врача  КГП на ПХВ "Абайская районная больница» УЗ области Абай

_______________________Нұрғали Н.Ә.

Приказ №139 НҚ п.1 от «07» августа 2024 года

Техническая спецификация

по закупу медицинской техники

Лот№1

Облучатель фототерапевтический

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники | Облучатель фототерапевтический |  |  |  |  |  |
|  |  | № п/п | Наименование комплектующего к медицинской технике |  | Техническая характеристика комплектующего к медицинской технике |  | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие: |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. |  | Облучатель фототерапевтический |  | Предназначен для облучения новорожденного «синими» лучами в спектре волн длиной диапазоном 420-470 нм с целью уменьшения процентного содержания билирубина в крови. Облучатель фототерапевтический для лечения желтухи новорожденных используется в родильных домах, в отделениях интенсивной терапии новорожденных, в детских амбулаторных учреждениях для лечения неонатальной желтухи. Особенности и преимущества Облучателя фототерапевтического для лечения желтухи новорожденных: • Обеспечивает индикацию заданного времени сеанса облучения, а также индикацию текущего времени сеанса облучения с точностью до минуты; • Автоматическое выключение; • Наличие сигнализации окончания сеанса облучения; • Наличие не менее 4-х обрезиненных колес, с не менее два из которых оснащены тормозом; • Наличие механизма регулировки высоты облучателя над кроваткой, а также угла наклона от горизонтальной плоскости на угол до 90°; • Использование сверхярких светодиодов обеспечивает увеличение времени эксплуатации немнее 50 000 часов, увеличение интенсивности излучения и уменьшение мощности потребления; • Блок облучателя выполнен из пластикового корпуса; • Наличие пленочной клавиатуры на лицевой стороне блока облучателя; • Небольшие габариты и вес. Технические характеристики: Длительность сеанса фототерапии, не менее 99 ч 59 мин; Интенсивность излучения, мкВт/см2, диапазон не менее от 500 до 1500; Длина волны излучения, нм, не менее 465+15; Диапазон регулирования высоты устройства, мм, не менее 400; Диапазон изменения угла наклона блока излучения, не менее 90°; Диапазон регулирования устройства по высоте, мм, диапазон не менее от 1290 до 1690; Потребляемая мощность, ВА не менее 35; Питание от сети переменного тока не менее 220В/50Гц; Габаритные размеры, мм, не менее 720×700×1690; Масса облучателя, кг, не менее 12, но не более 16. | 1 шт |
|  |  | Дополнительные комплектующие |  |  |  |  |  |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |  |  |  |  |  |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Напряжение питания, В, не менее 220±22; |  |  |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP, область Абай, Абайский район, с.Караул, ул. Кокбая 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | 90 календарных дней после заключения длговора, область Абай, Абайский район, с.Караул, ул. Кокбая 1 |  |  |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших свой ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - регулировку и настройку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; - чистку, смазку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |  |  |  |  |  |
| 7 | Требования к сопутствующим услугам | Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя. |  |  |  |  |  |

Лот№2

Облучатель фототерапевтический неонатальный

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники | Облучатель фототерапевтический неонатальный |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к медицинской технике | Техническая характеристика комплектующего к медицинской технике | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1 |  | Область применения: Система фототерапии для новорожденных Основные характеристики: Источник света - светодиодные лампы Количество ламп, не менее 10 шт. Ресурс работы светодиодной лампы, не менее час 500000. Диапазон доминирующей длины волны ламп, нм не менее от 450 до не более 465. Диапазон длин волн, нм не менее 400 до не более 550. Не менее 2 уровня интенсивности излучения. Интенсивность излучения в режиме высокой мощности, мкВт /см² /нм не менее 45. Интенсивность излучения в режиме низкой мощности, мкВт /см² /нм не менее 22. Площадь эффективной поверхности излучения на расстоянии 35 см от поверхности кровати, см не менее 50х30. Таймер общего времени работы ламп. Индикатор отключения при перегреве. Встроенный термостат безопасности для предохранения источника света перегрева. Мобильная стойка, не менее на 4-х антистатических колесах с тормозными колодками. Угол поворота источника света, градус не менее ± 90. Диапазон регулировки высоты источника света от уровня пола, см от не менее 113 до не более 160. Максимальный акустический шум, дБ не менее 23. Физические характеристики: Общий размер (длина,ширина, высота), см не уже 53 x 55 x 170. Источник света (длина,ширина, высота), см не уже 36 x 23 x 8. Вес, кг не более 10. | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие |  |  |  |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Напряжение, не менее 220 В / 50 Гц |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP конечный пользователь |  |  |  |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | 15 календарных дней Адрес: ОА, Абайский р-н, с.Караул, ул.Кокбая, 1 |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев, наличие сервисного центра. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. В стоимость оборудования входит инструктаж и обучение персонала, монтаж, отладка оборудования и пуско-наладочные работы. |  |  |  |
| 7 | Требования к сопутствующим услугам | Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя. |  |  |  |

2 қосымша

тендерлік құжаттамаға

"Бекітемін"

Абай ДСБ "Абай аудандық ауруханасы" ШЖҚ КМК бас дәрігердің қызметін атқарушы

_______________________Нұрғали Н.Ә.

2024 жылғы "07" тамыздағы 1-тармақтың №139 НҚ  бұйрығы

Техникалық сипаттама

медициналық техниканы сатып алу бойынша

№1 Лот

Фототерапиялық сәулелендіргіш

| № п/п | Критерилер | Сипаттама |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Медициналық техниканың атауы | Фототерапиялық сәулелендіргіш |  |  |  |  |  |
|  |  | № п/п | Медициналық техникаға жинақтауыштың атауы |  | Медициналық техникаға жинақтауыштың техникалық сипаттамасы |  | Қажетті мөлшер (өлшем бірлігін көрсете отырып) |
|  |  | Основные комплектующие: |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. |  | Фототерапиялық сәулелендіргіш |  | Қандағы билирубин пайызын азайту мақсатында ұзындығы 420-470 нм толқын спектрінде жаңа туған нәрестені "көк" сәулелермен сәулелендіруге арналған. Жаңа туған нәрестелердің сарғаюын емдеуге арналған фототерапиялық сәулелендіргіш перзентханаларда, жаңа туған нәрестелердің реанимация бөлімшелерінде, балалар амбулаториялық мекемелерінде неонатальды сарғаюды емдеу үшін қолданылады. Жаңа туған нәрестелердің сарғаюын емдеуге арналған фототерапиялық Сәулелендіргіштің ерекшеліктері мен артықшылықтары: * Сәулелену сеансының берілген уақытын, сондай-ақ сәулелену сеансының ағымдағы уақытын бір минутқа дейінгі дәлдікпен көрсетуді қамтамасыз етеді; * Автоматты түрде өшіру; * Сәулелену сеансының аяқталу дабылының болуы; * Кем дегенде 4 резеңкеленген дөңгелектің болуы, олардың кем дегенде екеуі тежегішпен жабдықталған; * Сәулелендіргіштің бесіктен жоғары биіктігін, сондай-ақ көлденең жазықтықтан 90°дейінгі бұрышқа еңкейту бұрышын реттеу механизмінің болуы; * Ультра жарық диодтарын пайдалану 50 000 сағаттан сәл ұзағырақ жұмыс уақытын, сәулелену қарқындылығын арттыруды және тұтыну қуатын азайтуды қамтамасыз етеді; * Сәулелендіру блогы пластикалық корпустан жасалған; * Сәулелендіру блогының алдыңғы жағында пленкалық пернетақтаның болуы; * Шағын өлшемдер мен салмақ. Техникалық сипаттамалары: Фототерапия сеансының ұзақтығы, кемінде 99 сағат 59 минут; Сәулелену қарқындылығы, мкВт / см2, диапазоны 500-ден 1500-ге дейін; Сәулелену толқынының ұзындығы, нм, кемінде 465+15; Құрылғының биіктігін реттеу диапазоны, мм, кемінде 400; Радиациялық блоктың көлбеу бұрышының өзгеру диапазоны, кемінде 90°; Құрылғының биіктігі бойынша реттеу диапазоны, мм, диапазоны 1290-нан 1690-ға дейін; Қуат тұтыну, ВА кем дегенде 35; Айнымалы ток желісінен кемінде 220В/50Гц қуат; Жалпы өлшемдері, мм, кемінде 720×700×1690; Сәулелендіргіштің салмағы, кг, 12-ден кем емес, бірақ 16-дан аспайды. | 1 дана |
|  |  | Қосымша компоненттер |  |  |  |  |  |
|  |  | Шығын материалдары және тозу жинақтары: |  |  |  |  |  |
| 3 | Пайдалану шарттарына қойылатын талаптар | Қуат кернеуі, В, кемінде 220±22; |  |  |  |  |  |
| 4 | Медициналық техниканы жеткізуді жүзеге асыру шарттары (ИНКОТЕРМС 2010 сәйкес) | DDP, Абай облысы, Абай ауданы, Қарауыл ауылы, Көкбай көшесі 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | Медициналық техниканы жеткізу мерзімі және орналасқан жері | Шарт жасасқаннан кейін 90 күнтізбелік күн, Абай облысы, Абай ауданы, Қарауыл ауылы, Көкбай көшесі 1 |  |  |  |  |  |
| 6 | Өнім берушінің, оның Қазақстан Республикасындағы сервистік орталықтарының не үшінші құзыретті тұлғаларды тарта отырып, медициналық техникаға кепілдік беретін сервистік қызмет көрсету шарттары | Медициналық техникаға кепілдік сервистік қызмет көрсету кемінде 37 ай. Жоспарлы техникалық қызмет көрсету тоқсанына кемінде 1 рет жүргізілуі тиіс. Техникалық қызмет көрсету жұмыстары пайдалану құжаттамасының талаптарына сәйкес орындалады және мыналарды қамтуы тиіс: - өз ресурсын пайдаланған құрамдас бөліктерді ауыстыру; - медициналық техниканың жекелеген бөліктерін ауыстыру немесе қалпына келтіру; - медициналық техниканы реттеу және баптау; осы медициналық техникаға тән жұмыстар және т. б.; - негізгі механизмдер мен тораптарды тазалау, майлау; - медициналық техника корпусының құрамдас бөліктерінің сыртқы және ішкі беттерінен шаңды, кірді, коррозия мен тотығу іздерін кетіру(ішінара блокты-тораптық бөлшектеумен); - пайдалану құжаттамасында көрсетілген медициналық техниканың нақты түріне тән өзге де операциялар. |  |  |  |  |  |
| 7 | Ілеспе қызметтерге қойылатын талаптар | Тауардың әрбір жиынтығы мазмұнын қазақ немесе орыс тілдеріне аудара отырып, техникалық және пайдалану құжаттамасының жиынтығымен жабдықталады. Тауарларды өткізу Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады. Жеткізу жиынтығы тауардың нақты техникалық сипаттамаларын және осы кестенің әрбір тармағы (жиынтық немесе жабдық бірлігі) үшін барлық жиынтықты көрсете отырып сипатталады. Егер техникалық сипаттамада өзгеше көрсетілмесе, қосымша адаптерлерсіз немесе трансформаторларсыз 220 вольтты электр қуаты. Тапсырыс берушінің орнатылған жабдығының бағдарламалық жасақтамасымен үйлесімді аспаптармен бірге жеткізілетін бағдарламалық жасақтама. Жеткізуші білікті мамандардың тауарды жеткізу процесін сүйемелдеуін қамтамасыз етеді. Тауарды жеткізуді жүзеге асыру кезінде Өнім беруші Тапсырыс берушіге тауардың бағдарламалық қамтамасыз етілуіне қол жеткізу үшін барлық сервис-кодтарды ұсынады. Өлшеу құралдарына жататын тауар Қазақстан Республикасының өлшеу құралдарының тізіліміне енгізілуге тиіс. Жабдықты орнатқанға дейін күнтізбелік 40 (қырық) күннен кешіктірмей өнім беруші Тапсырыс берушіге жабдықты сәтті іске қосу үшін қажетті инсталляция алдындағы талаптар туралы хабарлайды. Үй-жайдың инсталляцияға дейінгі дайындығымен күрделі монтаждау жұмыстарын жүргізуді көздемейтін, есіктердің стандартты ойықтарына өтетін сыртқы габариттері бойынша (ені 80 сантиметр, биіктігі 200 сантиметр) ірі жабдық. Жұмыс орнына жеткізуді, жабдықты түсіруді, аспаптарды орауды, орнатуды, баптауды және іске қосуды, олардың сипаттамаларының осы құжатқа және фирманың спецификациясына (дәлдігі, сезімталдығы, өнімділігі және басқалары) сәйкестігін тексеруді, медициналық (аппликациялық тренинг) және техникалық персоналды (растайтын құжатты бере отырып, қызмет көрсетудің базалық деңгейіне) оқытуды Тапсырыс берушіні тарта отырып, өнім беруші жүзеге асырады. штатта өндірушінің тиісті мамандары, қызметкерлері болмаған жағдайда. |  |  |  |  |  |

№2 Лот

Сәулелендіргіш фототерапиялық неонаталдық

| № п/п | Критерилер | Сипаттама |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Медициналық техниканың атауы | Сәулелендіргіш фототерапиялық неонаталдық |  |  |  |
| 2 | Жинақтауға қойылатын талаптар | № п/п | Медициналық техникаға жинақтауыштың атауы | Медициналық техникаға жинақтауыштың техникалық сипаттамасы | Қажетті мөлшер (өлшем бірлігін көрсете отырып) |
|  |  | Негізгі компоненттер |  |  |  |
|  |  | 1 |  | Қолдану саласы: Жаңа туған нәрестелерге арналған фототерапия жүйесі Негізгі сипаттамалары: Жарық көзі-Жарықдиодты шамдар Шамдар саны, кемінде 10 дана. Жарықдиодты шамның жұмыс ресурсы, кемінде бір сағат 500000. Шамдардың басым толқын ұзындығының диапазоны, нм кемінде 450 - ден 465 - ке дейін. Толқын ұзындығының диапазоны, нм кемінде 400-ден 550 - ге дейін. Сәулелену қарқындылығының кемінде 2 деңгейі. Жоғары қуатты режимдегі сәулелену қарқындылығы, мкВт / см2 / нм кемінде 45. Төмен қуатты режимдегі сәулелену қарқындылығы, мкВт / см2 / нм кемінде 22. Кереуеттің бетінен 35 см қашықтықта сәулеленудің тиімді бетінің ауданы, кем дегенде 50х30 см. Шамдардың жалпы жұмыс уақытының таймері. Қызып кету кезінде өшіру индикаторы. Қызып кететін жарық көзін қорғауға арналған кіріктірілген қауіпсіздік термостаты. Тежегіш төсемдері бар кемінде 4 антистатикалық доңғалақта жылжымалы тірек. Жарық көзінің айналу бұрышы, градусы ± 90 кем емес. Жарық көзінің биіктігін еден деңгейінен реттеу диапазоны, см кемінде 113-тен 160-қа дейін. Максималды акустикалық Шу, дБ кем дегенде 23. Физикалық сипаттамалары: Жалпы өлшемі (ұзындығы,ені, биіктігі), см 53 x 55 x 170 емес. Жарық көзі (ұзындығы, ені, биіктігі), см 36 x 23 X 8 емес. Салмағы, кг 10-нан аспайды. | 1 дана |
|  |  | Қосымша компоненттер |  |  |  |
| 3 | Пайдалану шарттарына қойылатын талаптар | Кернеу, кемінде 220 В / 50 Гц |  |  |  |
| 4 | Медициналық техниканы жеткізуді жүзеге асыру шарттары (сәйкес ИНКОТЕРМС 2010) | DDP соңғы пайдаланушы |  |  |  |
| 5 | Медициналық техниканы жеткізу мерзімі және орналасқан жері | 15 күнтізбелік күн Мекен-жайы: АА, Абай ауданы, Қарауыл ауылы, Көкбай көшесі, 1 |  |  |  |
| 6 | Өнім берушінің, оның Қазақстан Республикасындағы сервистік орталықтарының не үшінші құзыретті тұлғаларды тарта отырып, медициналық техникаға кепілдік беретін сервистік қызмет көрсету шарттары | Медициналық техникаға кепілдік сервистік қызмет көрсету кемінде 37 ай, сервистік орталықтың болуы. Жоспарлы техникалық қызмет көрсету тоқсанына кемінде 1 рет жүргізілуі тиіс. Техникалық қызмет көрсету жұмыстары пайдалану құжаттамасының талаптарына сәйкес орындалады және мыналарды қамтуы тиіс: - жұмыс істеген құрамдас бөліктерді ауыстыру; - медициналық техниканың жекелеген бөліктерін ауыстыру немесе қалпына келтіру; - медициналық техниканы баптау және реттеу; осы медициналық техникаға тән жұмыстар және т. б.; - тазалау, майлау және қажет болған жағдайда негізгі механизмдер мен тораптарды іріктеу; - медициналық техника корпусының құрамдас бөліктерінің сыртқы және ішкі беттерінен шаңды, кірді, коррозия мен тотығу іздерін кетіру(ішінара блокты-тораптық бөлшектеумен); - пайдалану құжаттамасында көрсетілген медициналық техниканың нақты түріне тән өзге де операциялар. Жабдықтың құнына персоналды оқыту және оқыту, жабдықты монтаждау, жөндеу кіреді |  |  |  |
| 7 | Ілеспе қызметтерге қойылатын талаптар | Тауардың әрбір жиынтығы мазмұнын қазақ немесе орыс тілдеріне аудара отырып, техникалық және пайдалану құжаттамасының жиынтығымен жабдықталады. Тауарларды өткізу Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады. Жеткізу жиынтығы тауардың нақты техникалық сипаттамаларын және осы кестенің әрбір тармағы (жиынтық немесе жабдық бірлігі) үшін барлық жиынтықты көрсете отырып сипатталады. Егер техникалық сипаттамада өзгеше көрсетілмесе, қосымша адаптерлерсіз немесе трансформаторларсыз 220 вольтты электр қуаты. Тапсырыс берушінің орнатылған жабдығының бағдарламалық жасақтамасымен үйлесімді аспаптармен бірге жеткізілетін бағдарламалық жасақтама. Жеткізуші білікті мамандардың тауарды жеткізу процесін сүйемелдеуін қамтамасыз етеді. Тауарды жеткізуді жүзеге асыру кезінде Өнім беруші Тапсырыс берушіге тауардың бағдарламалық қамтамасыз етілуіне қол жеткізу үшін барлық сервис-кодтарды ұсынады. Өлшеу құралдарына жататын тауар Қазақстан Республикасының өлшеу құралдарының тізіліміне енгізілуге тиіс. Жабдықты орнатқанға дейін күнтізбелік 40 (қырық) күннен кешіктірмей өнім беруші Тапсырыс берушіге жабдықты сәтті іске қосу үшін қажетті инсталляция алдындағы талаптар туралы хабарлайды. Үй-жайдың инсталляцияға дейінгі дайындығымен күрделі монтаждау жұмыстарын жүргізуді көздемейтін, есіктердің стандартты ойықтарына өтетін сыртқы габариттері бойынша (ені 80 сантиметр, биіктігі 200 сантиметр) ірі жабдық. Жұмыс орнына жеткізуді, жабдықты түсіруді, аспаптарды орауды, орнатуды, баптауды және іске қосуды, олардың сипаттамаларының осы құжатқа және фирманың спецификациясына (дәлдігі, сезімталдығы, өнімділігі және басқалары) сәйкестігін тексеруді, медициналық (аппликациялық тренинг) және техникалық персоналды (растайтын құжатты бере отырып, қызмет көрсетудің базалық деңгейіне) оқытуды Тапсырыс берушіні тарта отырып, өнім беруші жүзеге асырады. штатта өндірушінің тиісті мамандары, қызметкерлері болмаған жағдайда. |  |  |  |